GS 环保HE染色试剂常规HE染色对比实验结果

病理技术流程中HE染色通常使用成本较低的二甲苯进行脱蜡与透明封片，使得病理工作者长期承受甲醛、二甲苯等有毒有害试剂的侵害。哈尔滨格林公司研发的GS环保HE染色试剂（包括脱蜡、透明）该产品以无醛、无苯等环保性得到认可，近年来在全国许多二级、三级医院得到应用。在宁波病理中心的常规病理技术流程中，该产品是否能满足病理诊断的需要，需要在我中心的常规条件下进行验证其可靠性。

一、实验方案设计

实验分两组，一组为实验组以哈尔滨格林公司GS环保HE染色试剂（包括脱蜡、透明）进行HE染色制片，一组为对照组以常规二甲苯进行HE染色制片。取宁波病理中心常规脱水石蜡包埋具有代表性组织蜡块24个，每个蜡块进行连续切片2片，分别采用实验组和对照组试剂，分别置于ThermoES全自动HE染色机进行染色。切片经由高级职称的病理医师分别对比观察，并进行对比最终核定其HE染色的应用型。

二、实验过程

（一）试剂选定

1. 哈尔滨格林公司环保HE染色试剂

1.1  GSA-（脱蜡液I）

1.2  GSA-04（组织透明液）

1.3  无水酒精

1.4  95%酒精

2. 常规试剂

2.1  二甲苯

2.2  95%酒精

2.3  无水酒精

苏木素染液、伊红染液、分化液、返兰液均一致。

（二）标本选定

宁波市临床病理诊断中心常规脱水的组织蜡块24个，分别用于实验组和对照组。

组织类型包括：

1. 子宫内膜组织×2

2. 胃癌组织×2

3. 结肠组织×2

4. 甲状腺组织×2

5. 胃镜小组织×2

（三）实验方法

1. 实验组用ThermoES自动染色机进行HE染色，具体程序：

GSA-0环保脱蜡液I   3min×3

无水酒精 1min×2

95%酒精 1min×2

流水冲洗 1min

苏木素  6min

流水冲洗 1min

盐酸分化液   20s

流水冲洗 1min

返兰液   10s

流水冲洗 5min

伊红染液 5min

95%酒精  1min

无水酒精 1min×3

GSA-04环保透明剂  1min×4

2. 对照组用ThermoES自动染色机进行HE染色，具体程序：

二甲苯   3min×3

95%酒精  1min×4

流水冲洗 1min

苏木素   6min

流水冲洗 1min

盐酸分化液 20s

流水冲洗 1min

返兰液   10s

流水冲洗 5min

伊红染液 5min

95%酒精 1min

无水酒精 1min×3

二甲苯   1min×4

均采用中性树胶封片

3. 切片判读

由宁波病理中心3名具有高级职称的病理医师分别对比观察切片，并记录。

（四）实验对比结果

经显微镜下对比实验组与对照组发现：两组细胞胞浆染色及胞核染色质染色清晰，红蓝对比鲜明，两组的HE染色质量均达到诊断要求。

三、实验对比结论

实验组与对照组HE染色质量无显著差异，HE染色对比研究中均达到诊断要求。表明经哈尔滨格林公司环保染色试剂与常规染色试剂在HE染色制片均能满足病理诊断的需要。

2014.10.6