GS环保组织制备试剂处理组织

常规HE染色对比实验结果

病理技术流程中对组织的制备通常使用成本较低的甲醛与二甲苯，病理工作者长期承受甲醛、二甲苯等有毒有害试剂的侵害。哈尔滨格林公司研发的GS环保组织制备试剂（包括固定、脱水、透明）该产品以无醛、无苯等环保性得到认可，近年来在全国许多二级、三级医院得到应用。在宁波病理中心的常规病理技术流程中，该产品是否能满足病理诊断的需要，需要在我中心的常规条件下进行验证其可靠性。

一、实验方案设计

实验分两组，一组为实验组以哈尔滨格林公司GS系列环保组织制备试剂（包括固定、脱水、透明）进行组织取材后组织制备，一组为对照组以常规10%福尔马林和二甲苯进行取材后组织制备。取宁波病理中心常规取材后具有代表性的新鲜标本18个，每个标本分别取两块，分别采用实验组和对照组试剂，分别置于ThermoPT420和Leica Prorie脱水机进行固定、脱水、透明浸蜡。使用Roch Sympheny 全自动HE染色滴染平台进行染色。切片经由高级职称的病理医师分别对比观察，并进行对比最终核定其对组织结构的保存及HE染色的应用型。

二、实验过程

（一）试剂选定

1. 哈尔滨格林公司组织处理试剂

1.1  GSA-01（组织固定液）

1.2  GSA-02（组织脱水液I）

1.3  GSA-03（组织脱水液II）

1.4  GSA-04（组织透明液）

2. 常规组织处理试剂

2.1  10%中性福尔马林

2.2  75%酒精

2.3  95%酒精

2.4  无水酒精

2.5  二甲苯

3. 染色试剂

3.1  Roch Symoheny配套染液

3.2  无水酒精

（二）标本选定

宁波市临床病理诊断中心手术标本（常规取材后），每个标本取1-1.5cm×0.5-1cm×0.3cm大小2块，分别用于实验组和对照组。

组织类型包括：

1.  子宫内膜与肌层×3

2.  肺组织×3

3.  扁桃体×3

4.  乳腺导管内原位癌×1

5.  乳腺纤维腺瘤×2

6.  甲状腺×3

7.  胃癌×1

8.  胃壁组织×2

9.  结肠×3

10. 肝组织×3

（三）实验方法

1. 实验组用ThermoPT420脱水机进行脱水机内固定、脱水，透明及浸蜡，具体程序：

GSA-01   2h

75%酒精 30min

75%酒精 30min

80%酒精  1h

GSA-02   40min

GSA-02   1h

GSA-03   40min

GSA-03   1h

GSA-04   1h

GSA-04   1.5h

石蜡    1h

石蜡    1h

石蜡    1h

石蜡    1h

2. 对照组用LeicaPlorie脱水机进行脱水机内固定、脱水、透明及浸蜡，具体程序：

10%中性福尔马林   2h

75%酒精  30min

75%酒精  30min

85%酒精  1h

95%酒精  40min

95%酒精  1h

无水酒精  40min

无水酒精  1h

二甲苯    1h

二甲苯    1h

石蜡      1h

石蜡      1h

石蜡      2h

3. Symphony HE染色程序：N7C2A

4. 切片判读

由3名具有高级职称的病理医师分别对比观察切片，并记录。

（三）实验对比结果

经显微镜下对比实验组与对照组发现：1）两组的各种组织结构，组织结构形态相似；2）细胞胞浆染色及胞核染色质染色清晰；3）实验组中乳腺组织相对于对照组伊红着色更为艳丽，核浆红蓝对比更为鲜明。两组的HE染色质量均达到诊断要求。

三、实验对比结论

实验组与对照组在HE染色对比研究中均达到诊断要求。表明经哈尔滨格林公司组织处理试剂固定脱水透明的标本与常规试剂固定脱水透明的标本在HE染色制片均能满足病理诊断的需要。

2014.10.6